Приложение №4 к Технической спецификации

Требования к системе измерения количества и показателей качества

газового конденсата (СИК-ГК)

порядку её проектирования, поставки, метрологической аттестации

и ввода в эксплуатацию

1. Общие положения

1.1. Предмет и область применения

1.1.1. Настоящее Приложение устанавливает обязательные требования к проектированию, поставке, изготовлению, монтажу, метрологической аттестации и вводу в эксплуатацию системы измерения количества газового конденсата (далее — СИК-ГК).

1.1.2. Требования настоящего Приложения являются неотъемлемой частью договора и подлежат обязательному исполнению Подрядчиком.

1.2. Исходные требования и приоритетность документов

1.2.1. При проектировании, поставке и вводе в эксплуатацию СИК-ГК Подрядчик обязан одновременно и в полном объеме соблюдать:

- требования Договора и технической спецификации;

- требования настоящего Приложения;

- требования действующих нормативно-технических документов и законодательства Республики Казахстан.

1.2.2. Указанные требования являются обязательными и взаимодополняющими.

Выполнение требований одного документа не освобождает Подрядчика от выполнения требований остальных документов.

1.2.3. В случае выявления противоречий между требованиями настоящего Приложения и основного ТЗ Подрядчик обязан:

– незамедлительно уведомить Заказчика;

– предложить техническое решение, обеспечивающее выполнение наиболее строгих требований;

– реализовать решение только после письменного согласования с Заказчиком.

2. Назначение СИК-ГК и требования к результату

2.1. СИК-ГК предназначена для измерения количества и показателей качества сырого газового конденсата с приведением результатов измерений к установленным условиям в соответствии с действующими нормативными документами.

2.2. СИК-ГК применяется для коммерческого учета газового конденсата и подлежит:

– разработке и утверждению Методики выполнения измерений (МВИ);

– метрологической аттестации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и действующих нормативных документов;

– включению в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан;

– вводу в промышленную эксплуатацию.

2.3. Ответственность за соответствие СИК-ГК требованиям законодательства Республики Казахстан, действующих нормативных документов и настоящего Приложения, а также за достижение конечного результата по вводу СИК-ГК в эксплуатацию и её метрологической аттестации, несет Подрядчик.

3. Основные технические требования и комплектность СИК-ГК

СИК-ГК должна быть выполнена в блочно-комплектном виде и включать все технологические, измерительные и вспомогательные элементы, необходимые для корректного измерения, метрологической аттестации и эксплуатации без дополнительной закупки оборудования или услуг со стороны Заказчика.

СИК-ГК должна обеспечивать измерения, достаточные по точности, надежности и воспроизводимости для применения в коммерческом учете газового конденсата.

В состав СИК-ГК обязательно должны входить, включая, но не ограничиваясь:

– измерительные линии в количестве не менее одной основной и одной резервной, однотипные по составу и метрологическим характеристикам;

– расходомеры на базе кориолисовых массовых расходомеров;

– основные и резервные фильтры газового конденсата;

– средства измерения температуры и давления, установленные на каждой измерительной линии;

– поточный датчик плотности;

– поточный влагомер;

– поточный вискозиметр;

– автоматический пробоотборник газового конденсата;

– ручной пробоотборник;

– насосное оборудование (рабочее и резервное) — при необходимости обеспечения стабильного режима измерений;

– вычислительное и контроллерное оборудование для расчета, архивирования и передачи данных;

– трубопроводная, импульсная и кабельная обвязка, арматура, фитинги и вспомогательные элементы;

– узлы и соединения, обеспечивающие возможность подключения проливной (поверочной) установки для проведения поверки и метрологической аттестации;

– автоматизированное рабочее место оператора, программное обеспечение, лицензии, ключи активации и конфигурационные файлы, необходимые для полноценной работы СИК-ГК;

СИК-ГК должна обеспечивать устойчивую работу при фактическом физико-химическом составе газового конденсата, включая возможное наличие воды, механических примесей и изменение плотности и вязкости продукта.

Все средства измерений, входящие в состав СИК-ГК, должны быть утвержденного типа и внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

4. Состав работ

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ «под ключ», необходимых для ввода Системы измерения количества и показателей качества газового конденсата (СИК-ГК) в эксплуатацию и внесения её в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь, следующими этапами:

- Выполнение проектных работ, включая сбор и анализ исходных данных (физико-химические свойства газового конденсата, плотность, вязкость, влагосодержание, давление, температура, диапазоны расхода, наличие механических примесей и газа в жидкости), разработку технологической схемы, рабочего проекта, конструкторской документации, пояснительной записки, а также сопровождение согласований и экспертиз.

- Изготовление и заводская сборка СИК-ГК с учетом фактических свойств газового конденсата и условий эксплуатации, включая корректный подбор материалов, уплотнений, покрытий и исполнений КИП, сборку измерительных линий (основной и резервной), узлов фильтрации, пробоотборных устройств, шкафов КИПиА и АСУ ТП, заводскую маркировку, входной и заводской контроль, подготовку к отгрузке.

- Поставка СИК-ГК на объект, выполнение монтажных работ, монтаж расходомеров на базе кориолисовых преобразователей, датчиков давления, температуры, плотности, влагосодержания и вязкости, монтаж ручных и автоматических пробоотборников, трубопроводной, импульсной и кабельной обвязки, подключение к системам электроснабжения, автоматизации и связи.

- Проведение метрологической экспертизы проектной документации в уполномоченной организации, определённой в соответствии с законодательством Республики Казахстан, получение положительного метрологического заключения.

- Выполнение пуско-наладочных работ, включая конфигурирование вычислителей и средств автоматизации, настройку алгоритмов расчета количества газового конденсата, архивирования, отчетности и передачи данных, разработку программно-логических связей программируемого логического контроллера, разработку мнемосхем, проведение комплексных испытаний и подготовку СИК-ГК к метрологической аттестации.

- Участие в проведении опытно-промышленных, приемо-сдаточных и комплексных испытаний СИК-ГК, включая подготовку программ испытаний, техническое сопровождение и участие специалистов Подрядчика в ходе их проведения.

- Разработка метрологической документации, включая Методики выполнения измерений (МВИ), Методики поверки (при необходимости), программы метрологической аттестации, проведение аттестации МВИ, выполнение экспериментальных исследований и оформление результатов.

- Аттестация СИК-ГК, включая подготовку полного комплекта документов, сопровождение процедуры и получение сертификата о внесении СИК-ГК (узла учета газового конденсата) в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

- В состав поставляемой документации должны входить эксплуатационные инструкции, паспорта оборудования, протоколы испытаний, схемы технологические, электрических соединений и автоматизации, свидетельства о поверке и утверждении типа средств измерений.

Перечень работ, указанный в настоящем разделе, не является исчерпывающим.

Подрядчик обязан выполнить все дополнительные работы, необходимые для получения конечного результата — работоспособной, метрологически аттестованной и зарегистрированной СИК-ГК, даже если такие работы прямо не перечислены в настоящем Приложении.

- Сроки выполнения

Полный комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу, метрологической аттестации и вводу СИК-ГК в эксплуатацию должен быть выполнен Подрядчиком в срок не более 12 (двенадцати) месяцев с момента получения заявки от Заказчика.

- Испытания и ввод в эксплуатацию

Ввод СИК-ГК в эксплуатацию осуществляется по результатам опытно-промышленных и приемо-сдаточных испытаний с оформлением соответствующих актов и протоколов, подтверждающих готовность системы к эксплуатации и применению для коммерческого учета.