|  | Приложения №6 к Технической спецификации |
| --- | --- |

Требования к контрольному узлу учета газа (УУГ-К)

Порядку его проектирования, поставки, метрологической аттестации

и ввода в эксплуатацию

1. Общие положения

1.1. Предмет и область применения

1.1.1. Настоящее Приложение устанавливает обязательные требования к проектированию, поставке, изготовлению, монтажу, метрологической аттестации и вводу в эксплуатацию контрольного узла учета газа (далее — УУГ-К).

1.1.2. УУГ-К предназначен для измерения расхода газа и применяется, в том числе, для коммерческого учета. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований настоящего Приложения, разработку и утверждение Методики выполнения измерений (МВИ), прохождение метрологической аттестации и включение УУГ-К в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

1.1.3. Требования настоящего Приложения являются неотъемлемой частью договора и подлежат обязательному исполнению Подрядчиком.

2. Назначение и статус УУГ-К

2.1. УУГ-К предназначен для измерения расхода природного и попутного газа ~ до 150 000 м3/ч с приведением результатов измерений к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939-63.

2.2. УУГ-К подлежит:

- разработке Методики выполнения измерений (МВИ);

- метрологической аттестации;

- включению в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан;

- вводу в эксплуатацию, в том числе с возможностью применения для коммерческого учета.

2.3. Ответственность за соответствие УУГ-К требованиям законодательства Республики Казахстан, действующих нормативных документов и настоящего Приложения, а также за достижение конечного результата по вводу УУГ-К в эксплуатацию и его метрологической аттестации, несет Подрядчик.

2.4. Подрядчик обязан обеспечить техническое сопровождение УУГ-К в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода УУГ-К в промышленную эксплуатацию. Техническое сопровождение включает, но не ограничивается:

- консультационную и техническую поддержку Заказчика;

- участие в анализе нештатных ситуаций и отклонений в работе УУГ-К;

- сопровождение работы УУГ-К в гарантийный период;

- участие в корректировке настроек и параметров УУГ-К в пределах проектных решений и утвержденных методик.

Гарантийный срок на УУГ-К, включая оборудование, программное обеспечение и выполненные работы, составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода УУГ-К в промышленную эксплуатацию, если больший срок не установлен производителями оборудования.

3. Основные технические требования к УУГ-К

3.1. Измерение расхода и количества газа должно осуществляться на базе стандартных сужающих устройств (ΔP-метод) в соответствии с ГОСТ 8.586.(1,2,5)-2005.

3.2. Основные метрологические характеристики:

– максимальная расчётная погрешность УУГ-К на базе стандартных сужающих устройств — не более ±1 %;

– основная приведенная погрешность измерения абсолютного (избыточного) давления — не выше ±0,075 %;

– основная абсолютная погрешность измерения температуры газа — не выше ±0,3 °C;

– основная относительная погрешность вычислителя (корректора) — не более ±0,01 %.

3.3. Требования к установке средств измерений, измерительным трубопроводам, прямолинейным участкам, отбору давления и температуры, а также к байпасу должны соответствовать действующим нормативным документам и обеспечивать корректность измерений.

3.4. В составе УУГ-К обязательно предусматриваются:

- один измерительный трубопровод с соблюдением требований к длинам прямолинейных участков до и после сужающего устройства;

- байпасная линия, обеспечивающая возможность вывода измерительного трубопровода из работы без прекращения подачи газа;

3.5. На измерительном трубопроводе должны быть предусмотрены:

- сужающее устройство (диафрагма);

- преобразователь перепада давления;

- преобразователь абсолютного (избыточного) давления;

- преобразователь температуры;

- вычислитель (корректор) расхода газа.

4. Конструктивное исполнение

4.1. УУГ-К выполняется в наружном исполнении.

4.2. Все первичные преобразователи (давления, температуры, перепада давления) должны иметь наружное исполнение, степень защиты не ниже IP65 и взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

4.3. Контроллеры, вычислители расхода, средства связи и питания размещаются в климатическом шкафу наружной установки, обеспечивающем:

- защиту от климатических воздействий;

- стабильные условия эксплуатации оборудования;

- возможность технического обслуживания и поверки.

5. Функциональные требования

5.1. Вычислитель (корректор) расхода газа должен обеспечивать:

- расчет расхода и количества газа, приведенных к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939-63;

- поддержку ручного ввода результатов лабораторного анализа состава газа с фиксацией даты, времени и пользователя;

- архивирование:

- часовых данных — не менее 32 суток;

- суточных данных — не менее 63 суток;

- месячных данных — не менее 12 месяцев;

- фиксацию изменений конфигурации и нештатных ситуаций;

- защиту от несанкционированного доступа;

- передачу данных в системы диспетчеризации и учета (не менее чем на 3 стороны).

5.2. УУГ-К должен обеспечивать формирование отчетов и долговременное хранение измеренных и расчетных данных.

6. Метрология и аттестация

6.1. Для УУГ-К Подрядчик обязан:

- разработать и утвердить Методики выполнения измерений (МВИ);

- разработать программу метрологической аттестации;

- провести экспериментальные исследования;

- выполнить метрологическую аттестацию УУГ-К в соответствии с СТ РК 2549-2014;

- обеспечить внесение УУГ-К в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

6.2. Все средства измерений, входящие в состав УУГ-К, должны быть утвержденного типа и внесены в Государственный реестр СИ РК.

7. Состав работ

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ «под ключ», включая, но не ограничиваясь:

- сбор и анализ исходных данных;

- проектирование УУГ-К;

- поставку оборудования;

- монтаж и подключение;

- пуско-наладочные работы;

- разработку МВИ и метрологической документации;

- проведение испытаний и метрологической аттестации;

- ввод УУГ-К в эксплуатацию.

Перечень работ не является исчерпывающим. Подрядчик обязан выполнить все дополнительные работы, необходимые для достижения конечного результата — работоспособного, аттестованного и введенного в эксплуатацию УУГ-К.

8. Сроки выполнения

Полный комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу, метрологической аттестации и вводу УУГ-К в эксплуатацию должен быть выполнен Подрядчиком в срок не более 5 (пяти) месяцев с момента получения заявки от Заказчика.

9. Испытания и ввод в эксплуатацию

Ввод УУГ-К в эксплуатацию осуществляется по результатам опытно-промышленных и приемо-сдаточных испытаний с оформлением соответствующих актов и протоколов, подтверждающих готовность УУГ-К к эксплуатации и использованию в том числе для коммерческого учета.