№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(2 және одан да көп газдардың концентрациясын анықтауға арналған газ анализаторы

төрт арналы (O2, CO, H2S, LEL))

1.	Жалпы ережелер

1.1. Жеткізу мерзімдері мен орны: Жеткізуші Тауарды Тапсырыс берушіге Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық кенті, «Үріхтау Операйтинг» ЖШС өндірістік базасы (облыс орталығы Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай қашықтығы 215 км құрайды).

1.2. Спецификацияға сәйкестігі: Тауардың сипаттамасы, сондай-ақ талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің шарттарына қатаң сәйкес келуі тиіс.

1.3. Сапа стандарттары: Жеткізілетін Тауардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы МЕМСТ (ГОСТ) және/немесе ТШ (Техникалық шарттар) стандарттарына (2-бөлімге сәйкес), техникалық регламенттерге сәйкес келуі, сондай-ақ сәйкестік сертификаттарымен, дайындаушы зауыттың сапа паспорттарымен және заңнамада белгіленген басқа да құжаттармен расталуы тиіс.

1.4. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізуші Тауардың сапасына және дайындаушы зауыт белгілеген бүкіл кепілдік мерзімі ішінде оның сақталуына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі Тараптар Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап есептеледі. Кепілдік кезеңі ішінде Жеткізуші анықталған кемшіліктерді өз есебінен және өз тәуекелімен жоюға, ақаулы Тауарды (немесе егер ауыстыру Тауардың сапалық сипаттамаларын нашарлатпаса, бүкіл ақаулы партияны) тегін ауыстыруды не Шартта көзделген мерзімде өлшемі сәйкес келмеген Тауарды ауыстыруды жүзеге асыруға міндеттенеді.

1.5. Қаптамасы және таңбалануы: Жеткізуші Тауардың тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде толық сақталуын және зақымданудан немесе бүлінуден қорғалуын қамтамасыз ететін тиісті қаптамамен (ыдыспен) қамтамасыз етеді. Ыдыстың, қаптаманың және таңбалаудың құны Тауардың жалпы құнына кіреді. Қаптаманың таңбалануы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және халықаралық стандарттарға қатаң сәйкес келуі тиіс.

1.6. Сыртқы бақылау және қабылдаудан бас тарту: Егер жеткізілген Тауарды сырттай тексеру кезінде айқын ақаулар, техникалық ерекшелікке сәйкессіздіктер, жиынтықталмау немесе тиісті емес сапа анықталса, Тапсырыс беруші мұндай Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте Тараптар барлық анықталған кемшіліктер мен ақауларды көрсете отырып, екіжақты Акт жасайды.

1.7. Қайтару шығындары: Ақаулы, сапасыз немесе ерекшелікке сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге, қайтаруға және ауыстыруға байланысты барлық көліктік және ілеспе шығындарды Жеткізуші көтереді.

1.8. Тауардың заңдық тазалығы: Жеткізуші жеткізілетін Тауардың мүлдем жаңа, 2026 жылдан ерте емес шығарылғандығына, Жеткізушіге меншік құқығымен тиесілі екендігіне, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбағандығына (кепілде, тұтқында немесе тыйым салуда тұрмағандығына, сот дауларының нысаны болып табылмайтындығына) кепілдік береді. Тауарға берілетін барлық құжаттар түпнұсқа және жарамды болып табылады.

1.9. Саны мен ассортименті бойынша сәйкессіздік: Іс жүзінде жеткізілген Тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттардың немесе Шартқа қосымшалардың деректерімен алшақтықтар анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша жетіспейтін Тауарды Шартта белгіленген мерзімде қосымша жеткізуге міндетті. Тапсырыс беруші Тауарды осылайша қосымша жеткізуге байланысты кез келген шығындарды өтеуден толық босатылады.

2.	Тауарға қойылатын талаптар

Техникалық ерекшелік (Спецификация): Төрт арналы газ анализаторы (O2, CO, H2S, LEL)

1. Мақсаты және жалпы мәліметтер

Портативті төрт арналы газ анализаторы бір уақытта төрт қауіпті газдың: оттегі (O2), көміртек оксиді (CO), күкіртсутегі (H_2S) және жанғыш газдардың (ТЖШ / LEL — метан CH4, сутегі, ацетилен және т.б.) концентрациясын күнделікті жеке бақылауға арналған. Құрылғы қауіпті өндірістік нысандардағы қызметкерлердің қатал климаттық және экстремалды жағдайларда пайдалануы үшін әзірленген.

2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары

Конструкциясы және эргономикасы

- Корпусы: Бір түймемен басқарылатын ықшам, эргономикалық конструкция. Корпустың түсі — ашық сары (жоғары көріну деңгейін қамтамасыз ету және жоғалған жағдайда тез табу үшін).

- Қорғаныс класы: IP68, шаңнан толық қорғанысты және 1,2 метр тереңдікке 45 минутқа дейін батқан кезде су өткізбейтіндікті қамтамасыз етеді.

- Өлшемдері: 11,3 x 6,0 x 3,2 см.

- Салмағы: 190 г-нан аспайды.

Қоректендіру және автономдығы

- Аккумулятор: Қайта зарядталатын литий-полимерлі батарея.

- Автономды жұмыс уақыты: Номиналды режимде 18 сағатқа дейін; –20 °C-қа дейінгі температурада анықтау тиімділігін төмендетпей, кемінде 12 сағат кепілді жұмыс істейді.

- Зарядтау уақыты: 6 сағаттан аспайды.

Өлшеу, индикация және сигнализация

- Индикация: Барлық 4 газдың концентрациясын нақты уақыт режимінде көрсететін және интуитивті түсінікті символдық белгішелері бар цифрлық СК-дисплей.

- Сигнализация: Үш жақты ескерту жүйесі (дыбыстық — 95 дБ, дірілдік және көзбен көру дабылының ашық, кең бұрышты жарық диодты жолақтары).

- Ескерту сигналдарының түрлері: Төмен деңгей, жоғары деңгей, қысқа мерзімді әсердің шекті мәні (STEL), өлшеу шегінен асу (OL).

Датчиктердің метрологиялық сипаттамалары

| Бақыланатын газ | Өлшеу диапазоны | Рұқсат етілген қателік (ажыратымдылық) |
| --- | --- | --- |
| Күкіртсутегі ($H_2S$) | 0 – 100 ppm (миллиондық үлес) | 1 ppm |
| Көміртек оксиді ($CO$) | 0 – 500 ppm (миллиондық үлес) | 1 ppm |
| Оттегі ($O_2$) | 0 – 30,0 % көлем. | 0,1 % |
| Жанғыш газдар ($CH_4$ / метан) | 0 – 100 % ТЖШ (0 – 5,0 % көлем.) | 1 % ТЖШ (0,1 % көлем.) |

Өздігінен диагностикалау, автоматтандыру және БҚ

- Өздігінен тестілеу: Құрылғы әр қосылған сайын датчиктердің жарамдылығын, батарея күйін, электрлік тізбектердің тұтастығын және аудиовизуалды сигнализацияны автоматты түрде тексеру. Жұмыс процесінде үздіксіз ішкі бақылау жүргізіледі.

- Қауіпсіздік индикаторы: Дисплейдегі жұмысқа қабілеттілік тестінен сәтті өткенін және берілген деректердің дәлдігін растайтын визуалды маркер.

- Интеграция: Жұмысқа қабілеттілікті автоматты түрде экспресс-тестілеу және калибрлеу үшін MicroDock II док-станциясымен және деректерді жүктеу, есептілікті жүргізу және кәсіпорындағы құрылғылар паркін басқару үшін Fleet Manager II бағдарламалық жасақтамасымен толық үйлесімділік.

Пайдалану шарттары

- Жұмыс температурасы: -40-тан +50 °C-қа дейін.

- Жұмыс ылғалдылығы: 0-ден 95%-ға дейін салыстырмалы ылғалдылық (конденсатсыз).

3. Пайдаланушының функционалдық параметрлері

Құрылғы интерфейсі немесе БҚ арқылы келесі опциялар қолжетімді:

- Жекелеген датчиктерді қосу/өшіру, іске қосылу шектерін реттеу және растау (соның ішінде төмен деңгей және STEL).

- Жұмысқа қабілеттілікті растау сигналын баптау («маяк»).

- Жасырын режимді белсендіру және калибрлеуді блоктау.

- Іске қосу кезінде нөлді автоматты түрде орнату және $O_2$ калибрлеу.

- Калибрлеу және экспресс-тесттер (Bump Test) аралықтарын орнату, мерзімі өткен жағдайда мәжбүрлі түрде тестілеу.

- Жанғыш газдардың өлшем бірлігін таңдау (ТЖШ %-ы немесе метанның көлемдік %-ы).

- Интерфейс тілін таңдау және қосылу кезіндегі пайдаланушының сәлемдесу мәтінін реттеу.

4. Қызмет ету мерзімі, кепілдік және сертификаттау

- Құрылғының қызмет ету мерзімі: Жалпы есептік қызмет ету мерзімі — 5 жыл. Ауыстыруды қажет етпей, 5 жылға дейін тұрақты жұмыс істейтін инновациялық оттегі датчигі орнатылған.

- Кепілдік: Газ анализаторына және барлық датчиктерге берілетін толық кепілдік — 3 жыл.

- Сертификаттау: Класс I, разд. 1, гр. A, B, C, D; ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga. 2004/108/EC ЭМҮ директивасына және Кеден одағының техникалық регламенттеріне (КО ТР) сәйкестігі.

- Метрологиялық мәртебесі: Құрылғы Қазақстан Republic-сының Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің (МӨЖ) тізіліміне енгізілген болуы тиіс.

- Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

5. Жеткізілім жиынтығы

- Төрт арналы газ анализаторы.

- Зарядтау құрылғысы.

- Сынама алу сорғысын қосуға арналған насадка (адаптер).

- Орыс және қазақ тілдеріндегі техникалық сипаттама және пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

- Тексеру (поверка) әдістемесі.

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы бастапқы тексеру туралы сертификаты (куәлігі).

6. Жеткізушіге қойылатын талаптар

Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті:

- Жеткізушінің қолымен және мөрімен куәландырылған, маркасы, моделі мен дайындаушы зауыты нақты көрсетілген ұсынылатын тауардың толық техникалық сипаттамасы.

- Тауарды жеткізу сәтінде оның сапасы мен заңдылығын растайтын келесі құжаттарды міндетті түрде ұсыну туралы кепілдік хат:

  - Дайындаушы зауыттың сапа сертификаты немесе паспорты.

  - Дайындаушы зауыттың калибрлеу сертификаты (бастапқы зауыттық тексеру).

  - ҚР Өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы куәлік.

  - Қазақстан Республикасының бастапқы тексеру туралы сертификаты (куәлігі).

  - Кеден одағының техникалық регламенттеріне (КО ТР / ГОСТ Р Ех) сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларациясы.