Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Газоанализатор для определения концентрации 2-ух и более газов 
 четырехканальный (O2, CO, H2S, LEL))

1. Общие положения

1.1. Сроки и место поставки: Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» (удаленность к югу от областного центра г. Актобе составляет 215 км).
1.2. Соответствие спецификации: Описание, а также требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара должны строго соответствовать условиям настоящей технической спецификации.

1.3. Стандарты качества: Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Республики Казахстан стандартам ГОСТ и/или ТУ (в соответствии с Разделом 2), техническим регламентам, а также подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества завода-изготовителя и иными установленными законодательством документами.

1.4. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качество и сохранность Товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, исчисляемого с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет и на свой риск устранить выявленные дефекты, произвести бесплатную замену бракованного Товара (или всей дефектной партии, при условии, что замена не ухудшит качественные характеристики Товара) либо замену не подошедшего по размерам Товара в сроки, предусмотренные Договором.

1.5. Упаковка и маркировка: Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку (тару) Товара, гарантирующую его полную сохранность и защиту от повреждений или порчи при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Стоимость тары, упаковки и маркировки включена в общую стоимость Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам.

1.6. Входной контроль и отказ в приемке: если при внешнем осмотре поставленного Товара будут обнаружены видимые дефекты, несоответствие технической спецификации, некомплектность или ненадлежащее качество, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием всех выявленных недостатков и дефектов.

1.7. Расходы на возврат: Все транспортные и сопутствующие расходы, связанные с доставкой, возвратом и заменой дефектного, некачественного или несоответствующего спецификации Товара, несет Поставщик.

1.8. Юридическая чистота Товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является абсолютно новым, выпущенным не ранее 2026 года, принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц (не находится в залоге, под арестом или запретом, не является предметом судебных споров). Все передаваемые на Товар документы являются подлинными и действительными.

1.9. Несоответствие по количеству и ассортименту: В случае выявления расхождений по количеству или ассортименту фактически поставленного Товара с данными товаросопроводительных документов или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика произвести допоставку недостающего Товара в сроки, установленные Договором. Заказчик полностью освобождается от любых расходов, связанных с доставкой Товара.

2. Требования к товару

Техническая спецификация: Четырехканальный газоанализатор (O2, CO, H2S, LEL)

1. Назначение и общие сведения

Портативный четырехканальный газоанализатор предназначен для индивидуального повседневного контроля концентрации до четырех опасных газов одновременно: кислорода (O2), оксида углерода (CO), сероводорода (H2S) и горючих газов (НПВ / LEL — метан CH4, водород, ацетилен и др.). Прибор разработан для применения сотрудниками на опасных производственных объектах в суровых климатических и экстремальных условиях.

2. Технические и эксплуатационные характеристики

Конструкция и эргономика

· Корпус: Компактная, эргономичная конструкция с управлением одной кнопкой. 
Цвет корпуса — ярко-желтый (для высокой видимости и быстрого обнаружения при утере).

· Класс защиты: IP68, гарантирующий полную пыленепроницаемость и водонепроницаемость при погружении на глубину до 1,2 метров продолжительностью до 45 минут.

· Габариты: 11,3 x 6,0 x 3,2 см.

· Масса: Не более 190 г.

Питание и автономность

· Аккумулятор: Перезаряжаемая литий-полимерная батарея.

· Время автономной работы: До 18 часов в номинальном режиме; гарантированно не менее 12 часов при температуре до –20 °C без снижения эффективности обнаружения.

· Время зарядки: Не более 6 часов.

Измерения, индикация и сигнализация

· Индикация: Цифровой ЖК-дисплей с отображением концентрации всех 4 газов в режиме реального времени и интуитивно понятными символьными значками.

· Сигнализация: Тройная система оповещения (звуковая — 95 дБ, вибрационная и яркие широкоугольные светодиодные полосы визуальной тревоги).

· Типы предупреждающих сигналов: Низкий уровень, высокий уровень, предельное значение кратковременного воздействия (STEL), превышение предела измерения (OL).

Метрологические характеристики датчиков

	Контролируемый газ
	Диапазон измерений
	Разрешение

	Сероводород (H2S)
	0 – 100 ppm (частей на млн)
	1 ppm

	Оксид углерода (CO)
	0 – 500 ppm (частей на млн)
	1 ppm

	Кислород (O2)
	0 – 30,0 % об.
	0,1 %

	Горючие газы (CH4 / метан)
	0 – 100 % НПВ (0 – 5,0 % об.)
	1 % НПВ (0,1 % об.)


Самодиагностика, автоматизация и ПО

· Самотестирование: Автоматическая проверка исправности датчиков, состояния батареи, целостности электрических цепей и аудиовизуальной сигнализации при каждом включении устройства. Непрерывный внутренний контроль в процессе работы.

· Индикатор безопасности: Визуальный маркер на дисплее, подтверждающий успешное прохождение теста на работоспособность и точность выдаваемых данных.

· Интеграция: Полная совместимость с док-станцией MicroDock II (для автоматического экспресс-тестирования и калибровки) и программным обеспечением Fleet Manager II (для выгрузки данных, ведения отчетности и управления парком приборов на ПК).

Условия эксплуатации

· Рабочая температура: От -40 до +50 °C.

· Рабочая влажность: От 0 до 95 % относительной влажности (без конденсации).

3. Функциональные настройки пользователя

Через интерфейс прибора или ПО доступны следующие опции:

· Включение/выключение отдельных датчиков, регулировка и подтверждение порогов срабатывания (в т.ч. низкого уровня и STEL).

· Настройка сигнала подтверждения работоспособности («маяк»).

· Активация скрытого режима и блокировка калибровки.

· Автоматическая установка нуля и калибровка О2 при запуске.

· Установка интервалов калибровки и экспресс-тестов (Bump Test), принудительное тестирование при пропуске срока.

· Выбор единиц измерения горючих газов (% НПВ или % об. метана).

· Выбор языка интерфейса и настройка приветственного сообщения.

4. Срок службы, гарантия и сертификация

· Срок службы прибора: Общий расчетный срок службы — 5 лет. Установлен инновационный кислородный датчик со стабильным сроком службы до 5 лет без необходимости замены.

· Гарантия: Полная гарантия на газоанализатор и все датчики — 3 года.

· Сертификация: Класс I, разд. 1, гр. A, B, C, D; ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga. Соответствие Директиве по ЭМС 2004/108/EC и техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС).

· Метрологический статус: Прибор должен быть внесен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) Республики Казахстан.

· Год выпуска: Не ранее 2026 года.

5. Комплект поставки

· Четырехканальный газоанализатор.

· Зарядное устройство.

· Насадка (адаптер) для подключения пробоотборного насоса.

· Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках.

· Методика поверки.

· Действующее свидетельство о первичной поверке (РК).

6. Требования к Поставщику

Поставщик обязан предоставить:

1. Полное техническое описание предлагаемого товара с указанием точной марки, модели и завода-изготовителя, заверенное подписью и печатью Поставщика.

2. Гарантийное письмо об обязательном предоставлении в момент поставки товара следующих документов, подтверждающих его качество и легальность:

· Сертификат качества либо паспорт качества завода-изготовителя.

· Сертификат калибровки завода-изготовителя (первичная заводская поверка).

· Свидетельство об утверждении типа средств измерений РК.

· Сертификат (свидетельство) о первичной поверке Республики Казахстан.

· Сертификат соответствия или декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС / ГОСТ Р Ех).

	
	


3

