Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Газоанализатор для определения содержания сероводорода)

1. Общие положения
1.1. Сроки и место поставки: Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» (удаленность к югу от областного центра г. Актобе составляет 215 км).
1.2. Соответствие спецификации: Описание, а также требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара должны строго соответствовать условиям настоящей технической спецификации.

1.3. Стандарты качества: Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Республики Казахстан стандартам ГОСТ и/или ТУ (в соответствии с Разделом 2), техническим регламентам, а также подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества завода-изготовителя и иными установленными законодательством документами.

1.4. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качество и сохранность Товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, исчисляемого с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет и на свой риск устранить выявленные дефекты, произвести бесплатную замену бракованного Товара (или всей дефектной партии, при условии, что замена не ухудшит качественные характеристики Товара) либо замену не подошедшего по размерам Товара в сроки, предусмотренные Договором.

1.5. Упаковка и маркировка: Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку (тару) Товара, гарантирующую его полную сохранность и защиту от повреждений или порчи при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Стоимость тары, упаковки и маркировки включена в общую стоимость Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам.

1.6. Входной контроль и отказ в приемке: если при внешнем осмотре поставленного Товара будут обнаружены видимые дефекты, несоответствие технической спецификации, некомплектность или ненадлежащее качество, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием всех выявленных недостатков и дефектов.

1.7. Расходы на возврат: Все транспортные и сопутствующие расходы, связанные с доставкой, возвратом и заменой дефектного, некачественного или несоответствующего спецификации Товара, несет Поставщик.

1.8. Юридическая чистота Товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является абсолютно новым, выпущенным не ранее 2026 года, принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц (не находится в залоге, под арестом или запретом, не является предметом судебных споров). Все передаваемые на Товар документы являются подлинными и действительными.

1.9. Несоответствие по количеству и ассортименту: В случае выявления расхождений по количеству или ассортименту фактически поставленного Товара с данными товаросопроводительных документов или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика произвести допоставку недостающего Товара в сроки, установленные Договором. Заказчик полностью освобождается от любых расходов, связанных с доставкой Товара.
2. Требования к товару

Техническая спецификация: Одноканальный газоанализатор сероводорода (H2S)

1. Общие сведения и назначение

Портативный одноканальный газоанализатор предназначен для повседневного индивидуального контроля содержания сероводорода (H2S) сотрудниками на опасных производственных объектах. Прибор рассчитан на непрерывную работу без необходимости замены сенсора, замены или зарядки батареи в течение всего срока службы. Совместим с автоматическими системами управления и калибровки MicroDock II и IntelliDoX.

2. Технические и эксплуатационные характеристики

Конструкция и датчик

· Корпус: Компактная, легкая конструкция с управлением одной кнопкой. Цвет корпуса — ярко-желтый (для высокой видимости и быстрого обнаружения при утере).

· Класс защиты: IP 66/67 (пыле- и влагозащищенный).

· Габариты и масса: 4,1 x 5,0 x 8,7 см; вес — 92 г.

· Особенности сенсора: Электрохимический датчик с уникальной конструкцией из двух резервуаров, обеспечивающий сокращенное время отклика и повышенную стабильность в неблагоприятных условиях.

Срок службы и энергосбережение

· Номинальный срок работы: 2 года непрерывной эксплуатации.

· Режим энергосбережения: Возможность перевода прибора в режим сна (с помощью специального футляра или ПО), что позволяет продлить общий срок службы датчика до 3 лет (при суммарном времени активной работы не более 24 месяцев).

· Срок хранения: 1 год до момента активации.

Измерения и сигнализация

· Контролируемый газ: Сероводород (H2S).

· Диапазон измерений: 0–100 ppm (частей на миллион).

· Заводские настройки порогов: Нижний — 10 ppm, Верхний — 15 ppm (доступна пользовательская регулировка порогов до и после активации прибора).

· Индикация: Жидкокристаллический (ЖК) цифровой дисплей с отображением концентрации газа в режиме реального времени.

· Сигнализация: Тройная система оповещения (звуковой сигнал не менее 95 дБ, вибрационный сигнал и широкоугольная световая вспышка).

Самодиагностика и архивация данных

· Автоматическое тестирование: Ежесуточная автоматическая самопроверка исправности батареи, сенсора и внутренней электроники. Быстрая диагностика прибора.

· Журнал событий: Автоматическая запись 35 последних событий (фактов регистрации газа и результатов диагностик).

Условия эксплуатации

· Рабочая температура: От -40 до +50 °C.

· Относительная влажность: От 5 до 95 % (без конденсации).

3. Сертификация, метрология и гарантия

· Маркировка взрывозащиты и сертификаты: Класс I, Разд. 1, гр. A, B, C, D; Класс I, зона 0, гр. IIC II 1G; Ex ia IIC T4; DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4; IECEx UL 14.0063. Соответствие техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС).

· Метрологический статус: Прибор должен быть внесен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) Республики Казахстан.

· Год выпуска: Не ранее 2026 года.

· Гарантия: 2 или 3 года работы с момента активации (в зависимости от интенсивности использования режима энергосбережения) при условии нормальной эксплуатации.

4. Комплект поставки

· Газоанализатор сероводорода (H2S).

· Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках.

· Действующее свидетельство о первичной поверке (РК).

5. Требования к Поставщику при поставке

Поставщик обязан предоставить:

1. Полное техническое описание предлагаемого товара с обязательным указанием марки (модели) и завода-изготовителя, заверенное подписью и печатью Поставщика.

2. Гарантийное письмо обязательства предоставить в момент поставки товара следующие документы, подтверждающие его качество и легальность:

· Сертификат или паспорт качества завода-изготовителя.

· Сертификат калибровки завода-изготовителя.

· Свидетельство об утверждении типа средств измерений РК.

· Сертификат о первичной поверке Республики Казахстан.

· Сертификат соответствия / Декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС).

3

