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Манометр техникалық 0-25 МПа сатып алуға қатысты
Техникалық сипаттама

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Көрсеткіш манометр корпусының номиналды диаметрі 100 мм, өлшеу диапазоны 0–25 МПа, дәлдік класы 1,0, радиалды (төменгі) М20×1,5 қосылысымен жабдықталуы тиіс. Өлшеу жүйесі және өлшенетін ортамен жанасатын барлық бөлшектері 316L маркалы тот баспайтын болаттан дайындалуы тиіс. Аспап корпусы тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Қорғаныс дәрежесі IP65-тен төмен болмауы тиіс. Шынысы – көпқабатты қауіпсіз шыны. Қоршаған орта температурасының рұқсат етілген диапазоны минус 40 °С-тан плюс 60 °С-қа дейін, ал өлшенетін ортаның рұқсат етілген температурасы плюс 200 °С-қа дейін болуы тиіс. Манометр EN 837-1 халықаралық (еуропалық) стандартының немесе соған баламалы халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Тауарға берілетін кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы тиіс.

























Приложение №2 
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Техническая спецификация
по закупке: Манометр технический 0-25 МПа

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:
Манометр показывающий с номинальным диаметром корпуса 100 мм, диапазоном измерения 0–25 МПа, классом точности 1,0, с радиальным (нижним) присоединением М20×1,5. Измерительная система и детали, контактирующие с измеряемой средой, должны быть изготовлены из нержавеющей стали 316L. Корпус прибора – из нержавеющей стали. Степень защиты оболочки – не ниже IP65. Стекло – многослойное безопасное. Допустимая температура окружающей среды – от минус 40 °С до плюс 60 °С, допустимая температура измеряемой среды – до плюс 200 °С. Манометр должен соответствовать требованиям международного (европейского) стандарта EN 837-1 или эквивалентного международного стандарта. Прибор должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, год выпуска – не ранее 2025 года. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. 


