

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги по приведению в соответствие Химико-аналитической лаборатории требованиям действующих нормативных документов РК по сырому газу, модернизация хроматографов согласно обновленным ГОСТ и аттестация ХАЛ в соответствие с требованиями СТ РК 2.254–2012. 

1. Краткое описание ТРУ.
1.1 Наименование и краткая характеристика – Услуги по модернизации и приведению в соответствие с требованиями НД РК;
1.2 Место поставки – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау; 
1.3 Условия оплаты - Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.
2.1 Введение.
Объекты Химико-аналитическая лаборатория находится на месторождениях Урихтау, в 215–250 км от г. Актобе. Месторождение Урихтау находится в районе месторождения Жанажол и расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области, в 215 км к югу от г. Актобе. 

2.2 Сокращения и термины:
* Заказчик – ТОО «Урихтау Оперейтинг»;
* ХАЛ – химико-аналитическая лаборатория.
* ПГС – поверочная газовая смесь.

2.3 Состав услуги.
Качественное и в срок проведение модернизации лабораторных хроматографов, приведение в соответствие НД РК, аттестация ХАЛ. Перечень объема услуг:
1. Модернизация газового хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения компонентного состава газа согласно требованиям ГОСТ 31371.7-2020 «Газ природный . Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенностей»;
2. Модернизация газового хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения серосодержащих компонентов в составе газа согласно требованиям ГОСТ 34723-2021 «Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии» и ГОСТ 14920-2024 «Определение компонентного состава методом газовой хроматографии»;
3. Поставка поверочных газовых смесей с серодержащими компонентами и имитатором природного газа (компонентный состав)- необходимое количество и необходимой концентрацией. Концентрация и количество ГСО выбирается согласно требованиям ГОСТ.
4. Аттестация лаборатории в соответствие требованиям СТ РК 2.254–2012 «Оценка состояния измерений в аналитический, испытательных и измерительных лабораториях».
5. Проведение испытания хроматографов и ввод в эксплуатацию в присутствии представителей 
АО «НК «QаzаqGаz» и АО «Интергаз Центральная Азия» 

3. Квалификационные требования к Исполнителю, оснащенности и расходы связанные с выполнением услуги:
3.1. Наличие Аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности.
3.2. Свидетельство «Устройство, принципы работы и эксплуатации автоматизированных хроматографических комплексов на примере промышленного хроматографа «МАГ» с программным обеспечением оператора «Анализатор» - 2 специалиста
3.3. Удостоверение – Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт взрывозащищённого электрооборудования во взрывоопасных зонах - 1 специалист
3.4 Наличие баллонов с ПГС или действующего Договора поставки ПГС со сроком поставки до 10 декабря 2026 года. 
- по компонентам: ПГС должен соответствовать ГСО 10609-2015, 1 разряда, изготовлен по ТУ 20.11.11-00953373468-2021, содержание компонентов и концентрация с абсолютной погрешностью расчитывается согласно требованиям ГОСТ 31371.7-2020 «Газ природный . Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенностей»;
- по серосодержащим компонентам: ПГС должен соответствовать ГСО 10597–2015, 1 разряда, изготовлен по ТУ 20.11.11-00953373468–2021, содержание серосодержащих компонентов и концентрация расчитывается согласно требованиям ГОСТ 34723–2021 «Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии» и ГОСТ 14920–2024 «Определение компонентного состава методом газовой хроматографии»/
       

4. Срок оказания услуги (срок действия договора): с даты подписания договора по 31.12.2026 г. 









